Приложение № 1 к договору

№ _________ от __________

«УТВЕРЖДАЮ»

Заведующий отделением турбинных установок _________________ Д.В. Тарадай « » 2017 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  поставку оборудования

##### Основание для выполнения:  ДОГОВОР № 2G-00/17-584/317 от 16 мая 2017г. между ПАО «Мосэнерго» и ОАО «ВТИ» на проведение научно-исследовательской  и опытно конструкторской работы по теме: «Разработка методики и технологии очистки горелочных устройств газовых турбин. Изготовление головного образца устройства очистки горелочных устройств».

Наименование закупки: на оказание услуг на поставку массового расходомера кориолисового типа и преобразователя давления.

- Общие требования:

  - Требуется поставить оборудование в ОАО «Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени Теплотехнический научно-исследовательский институт» (ОАО «ВТИ») по адресу: 115280, Российская Федерация, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14.

  - Срок оказания услуг декабрь 2017г.

  - Условия оплаты: 50% - аванс, 50% - по письменному уведомлению о готовности оборудования к отгрузке.

  - Оборудование должно соответствовать средству измерений утвержденного Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ типа.

  - В поставку оборудования должна включаться документация: Руководство пользователя на русском языке, Паспорт с отметкой о первичной поверке, инструкция по монтажу и др.

  - Требования к расходомеру

    - Тип: Массовый (Кориолисов)

    - Исполнение: общепромышленное

    - Электропитание: 24В постоянного тока

    - Измеряемая среда: Воздух

    - Диапазон измерения: 0 – 1200 кг/ч

    - Параметры измеряемой среды:

- Давление изб.:  3 – 8 кгс/см2

- Температура: 20 – 45C

    - Температура окружающей среды: 10 – 30C

    - Трубопровод: круглый DN40

    - Тип присоединения к процессу: Фланцы

    - Выходной сигнал: 4-20 мА (массовый расход)

    - Погрешность: не более 0.5 %

  - Требования к преобразователю давления

    - Тип: Тензорезистивный

    - Исполнение: общепромышленное

    - Электропитание: 24В постоянного тока

    - Измеряемая среда: Воздух

    - Диапазон измерения: 0 – 10 кг/см2

    - Параметры измеряемой среды:

- Давление изб.: 3 – 8 кгс/см2

- Температура: 20 – 45C

    - Температура окружающей среды: 10 – 30C

    - Тип присоединения к процессу: резьба М20X1.5

    - Выходной сигнал: 4-20 мА

    - Погрешность: не более 0.15 %

- Требования к оказанию услуг:

  - объем оказываемых услуг:

| № | Наименование товара | Кол-во | Цена за единицу | Сумма с НДС 18% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | расходомер | 1 шт. |  |  |
| 2 | преобразователь давления | 1 шт |  |  |

- Требования к Участникам:

  - Опыт оказания аналогичных услуг не менее 3 лет;

- График оказания услуг

Начало оказания услуг: январь 2018 г.

Окончание оказания услуг: март 2018 г.

- Проект Договора (необходимо представить отдельным документом)

  - Прикладывается проект договора, в котором должны быть определены условия, не являющиеся критериями оценки и не подлежащие определению в процессе закупки.

  - Проект договора, должен предварительно пройти согласование заинтересованными подразделениями Заказчика. В таком случае к проекту договора прилагается копия карточки согласования этого проекта договора, подтверждающая соблюдение необходимых процедур согласования.

  - Проект договора не должен содержать противоречий по отношению к тексту технического задания. В случае наличия таких противоречий положениям технического задания отдаётся приоритет.

  - Контактное лицо, должность, телефон, адрес, E-mail для уточнения возникающих по техническому заданию вопросов.

- Подписи сторон

| Заказчик: |  |  | Исполнитель: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «ВТИ» |  |  | [Наименование компании] |  |
|  | /В.Д. Васильев/ |  |  | /И.О. Фамилия/ |
| подпись |  |  | подпись |  |