Приложение № 1 к договору поставки оборудования №_________2017 г.

Техническое задание

на поставку оборудования для изучения свойств материалов

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Разрывная машина Instron 3345 | 1 комплект |

Позиция №1

Электромеханическая испытательная система для проведения статических испытаний при нагрузках до 5кН

- Наименование поставляемых товаров:

Разрывная машина Instron 3345

- Количество поставляемых товаров: 1 комплект

- Место поставки товаров: 115280, Россия, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14

- Сроки (периоды) поставки товаров: 20 календарных дней с даты подписания договора обеими сторонами

- Назначение товаров и цели использования: Основной целью проекта является техническое оснащение участка механических испытаний современным оборудованием взамен физически изношенного и морально устаревшего для ускорения времени проведения и улучшения качества испытаний (безопасность, трудоемкость испытаний), возможность получения современных характеристик.

- Условия поставки товаров: Оборудование должно быть поставлено и смонтировано на предприятие заказчика, подключено, проведен пробный запуск вхолостую.

- Общие требования к товарам: Поставляемый комплект системы должен поставляться с официальным сертификатом калибровки (прямая калибровка) от аккредитованной лаборатории калибровки согласно стандартам ISO и ASTM.

- Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров: Поставляемая испытательная система должна поставляться  согласно требованиям к поставляемым товарам, приведенным в таблице.

- Требования по комплектности товаров: Испытательная система должна поставляться в комплекте согласно требованиям к поставляемым товарам, приведенным в таблице.

Требования к поставляемым товарам

- Требования по передаче государственному заказчику технических и иных документов при поставке товаров Испытательная система должна поставляться с комплектом технической документации (на русском языке), чертежами и схемами, необходимыми для подготовки помещения заказчиком

- Требования по передаче заказчику комплекта расходных материалов для первичной эксплуатации товара Испытательная система должна поставляться с необходимым комплектом расходных материалов и запасных частей

- Требования к безопасности товаров: Испытательная система должна соответствовать международным требованиям по безопасности товаров

- Порядок сдачи и приемки товаров: Заказчик принимает оборудование по количеству и качественным характеристикам после проведения пусконаладочных работ и приемочных испытаний

- Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам по поставленным товарам на месте у заказчика: Шеф-монтаж и пусконаладочные работы должны проводится аккредитованными производителем специалистами

- Требования по техническому обучению поставщиком персонала заказчика работе с поставленными товарами: Техническое обучение персонала заказчика должно проводиться аккредитованными производителем специалистами

- Требования по объему гарантий качества товаров: На весь поставляемый комплекс оборудования должны распространяться гарантийные обязательства фирмы-производителя, при этом гарантийное обслуживание должно производиться российскими специалистами аккредитованными производителем

- Требования по сроку гарантий качества: Гарантия на предлагаемый комплекс оборудования должна быть не менее 12 месяцев

- Авторские права: Поставщик обязан передать государственному заказчику исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, если это применимо к предлагаемому оборудованию

- Правовое регулирование приобретения и использования поставляемых товаров: Использование поставляемого оборудование государственным заказчиком осуществляется в соответствии с  требованиями законодательства Российской Федерации

- Срок поставки товара: Не более чем 20 календарных дней с момента заключения договора.

| № п/п | Технические требования соответствия ГОСТ, наличия санитарно-эпидемиологических экспертиз, заключений, регистрации в органах исполнительно власти, наличия удостоверений и проч. | Количество товаров |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во |
| 1.1 | Оборудование должно обеспечивать испытания изделий и их компонентов на сжатие и растяжение. Максимальная нагрузка на сжатие и растяжение, не менее 5 кН. Рабочая зона испытаний: - высота зоны испытаний не менее 1380 мм; - перемещение траверсы не менее 1100 мм; - с5 до 500 мм/мин. находится в строгом диапазоне от 0. - скорость испытания должна находится в строгом диапазоне от 0.05 до 1000 мм/мин. - скорость возврата траверсы – не менее 1000 мм/мин - точность позиционирования траверсы не более чем 0.054 мкм - жесткость рамы не менее чем 80 кН\мм - точность поддержания скорости испытания не более 0.2% от установленной оператором - электромеханическая машина должна иметь усовершенствованную технология электроники датчиков, обеспечивающая не менее чем 19-ти битное разрешение во всем диапазоне с разрядностью не более 1 : 524 288. - система управления должна иметь возможность автоматического распознавания и калибровки подключаемых датчиков - электромеханическая машина должна иметь высокоточную цифровую систему управления с разрешением электроники контроллера не менее 32 бит обеспечивая высокую частоту опроса данных не менее 40 кГц параллельно по всем измерительным каналам (датчик нагрузки, датчик положения траверсы, 2 датчика деформации) - электромеханическая машина должна иметь блок передачи данных от испытательной машины к компьютеру, через порт Ethernet, позволяющий передавать данные со скоростью не менее 750 кБод и частотой не менее 500 Гц. - электромеханическая машина должна иметь возможность полного контроля и управления машиной с компьютера через Ethernet интерфейс, калибровку датчиков, установку пределов измерений, контроль за параметрами испытания по дисплеям, сбор и сохранение данных в формате ASCII, графики и диаграммы в реальном масштабе. - габаритный размер ШхГхВ не более: 400х550х1630 мм - масса системы не менее 50 и не более 70 кг - питание строго 220 В, 50 Гц, 1 фаза, мощность не более 320 Вт. В состав Оборудования должны входить: - Датчик силы со следующими характеристиками: - номинальная нагрузка, не менее - ±5 кН; - точность измерения нагрузки 0.5% от измеряемой величины в строгом диапазоне от 50Н до номинальной мощности датчика нагрузки - стабильность нуля не хуже 0.001% от полной шкалы в изотермических условиях; - нелинейность не хуже ±0.25% от текущей величины нагрузки в диапазоне от 0,4% до 100% номинального значения датчика; - повторяемость не хуже ±0.25% от текущей величины нагрузки в диапазоне от 0,4% до 100% номинального значения датчика; - гистерезис 0.2% от максимального текущего значения в цикле; - ползучесть 0.2% от текущего значения; - соответствие либо превышает требования стандартов ASTM E4, BS 1610, DIN 51221, ISO7500/1, EN 10002-2, AFNOR A03-50, ГОСТ 1497-84; - самоидентификация в соответствии со стандартом IEEE 1451.4; - защита от перегрузки не менее 150% - защита от механического повреждения до 300%. 2) Плиты для испытаний на сжатие - наличие не менее 2-х плит для испытания на сжатия диаметром не менее 150 мм - максимальная нагрузка не менее 5 кН 3) Программное обеспечение на русском языке для управления испытаниями - язык программного обеспечения должен быть русский - ПО должно работать с операционными системами не менее Windows 10 64 бит. - основной модуль ПО должен обеспечивать проведение испытаний, управление системой, сбор данных и расчет параметров в соответствии с требованиями большинства международных и российских стандартов на испытания на растяжение, сжатие, изгиб, срез, адгезию, трение, испытания по заданному шаблону нагружения, циклирование, трапециевидное нагружение и пр. - для наблюдения за процессом теста ПО должно выводить на экран монитора неограниченное кол-во окон с данными, таким как: текущие показания подключенных датчиков, показания расчивываемых параметров в данный момент испытания, временные параметры и пр. - ПО должно позволять отображать график нагружения в режиме реального времени и таблицу с результатами испытаний - ПО должно позволять конфигурировать пользователем вида основного экрана при испытании образцов; - ПО должно позволять определять защитные пределы; - ПО должно позволять устанавливать пароли пользователей (администратор, начальник лаборатории или пользователь); - ПО должно проводить автоматическую калибровку и балансировку датчиков нагрузки, экстензометров; - ПО должно позволять проводить расчет дополнительных параметров, определяемых пользователем; - ПО должно позволять запускать метод испытания одним кликом по иконке с рабочего стола; - ПО должно позволять выводить результаты тестов на печать; - ПО должно позволять создание отчетов в форматах Word, PDF, HTML по стандартным шаблонам, а также по произвольным шаблонам, задаваемыми пользователями - ПО должно содержать руководство по созданию методов испытаний; - ПО должно иметь возможность импорта/экспорта данных в/из различных форматов; 4) Компьютер управления Персональный компьютер HP 6200 Pro - процессор Intel® Core™ i3-2120 (3,30 ГГц, 3 МБ кэш-памяти, 2 ядра) - чипсет Intel® Q65 Express - форм-фактор: Microtower - объем памяти 4 Гб 1333 МГц DDR3 SDRAM - жесткий диск SATA (7200 об./мин) 500 Гб - оптический дисковод DVD +/-RW SATA SuperMulti SATA DVD-ROM - дополнительные разъемы: 10 USB 2.0, 1 последовательный порт, 1 разъем PS/2 для клавиатуры, 1 разъем PS/2 для мыши, 1 разъем DisplayPort, 1 разъем VGA, 1 гнездо для микрофона/наушников, 1 линейный вход, 1 линейный выход, 1 разъем RJ-45 - стандартные клавиатура и мышь - встроенный блок питания 320 Вт - габариты (Ш x Г x В): 177 x 431 x 377 мм - масса 9.3 кг Монитор HP TFT LA2306x - тонкий ЖК-монитор с диагональю 58,4 см (23") - разрешение: 1920x1080 пкс - время отклика 5 мс - разъемы VGA (D-Sub) и DVI - подвижная подставка позволяет регулировать высоту до 130 мм, а возможность поворота на 90°, поворота вправо и влево и наклона на 35° обеспечивают удобство работы. - встроенный двухпортовый концентратор USB - масса: 6.80 кг Источник бесперебойного питания APC Back CS 500VA BK500-RS Комплект предустановленного программного обеспечения: - операционная система Windows 10 64bit (русский язык) - комплект ПО Microsoft Office Basic (русский язык) | К-т | 1 |

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| Генеральный директор ОАО «ВТИ» __________________ О.А. Барсуков М.П. |  |

Приложение № 2

к договору поставки оборудования

№ _____________________ 2017 г.

Ведомость договорной цены

г. Москва                                                                                                        «__» _________ 2017 г.

| № | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Цена, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разрывная машина Instron 3345 | комплект | 1 |  |
|  | Итого с НДС |  |  |  |
|  | в том числе НДС |  |  |  |

Итого:                                            (                                                                                               )

| Покупатель | Поставщик |
| --- | --- |
| Генеральный директор ОАО ВТИ __________________ О.А. Барсуков М.П. |  |