| Согласовано: |  |  | Утверждаю: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора по оперативному управлению) |  |  | Первый заместитель генерального директора |  |  |
| ________________ / В.В. Мартынов/ |  |  | ________________ / Д.Н. Панфилов / |  |  |
| «___»_______________ 2019 г. |  |  | «___»_______________ 2019 г. |  |  |

Техническое задание

на поставку оборудования

- Краткое описание закупаемых товаров

Для проведения исследований высокотемпературного окисления конструкционных материалов, применяемых в энергетике, требуется организовать специальную подготовку испытуемых образцов

Для качественного проведения исследований необходим потенциостат-гальваностат со следующими техническими характеристиками:

- Выходное напряжение: ± 30 В;

- Диапазон задания и измерения потенциала: ±10 В;

- Макс.погрешность задания потенциала: ±0,2% , ±2 мВ;

- Заданное разрешение потенциала: 150 мкВ;

- Измеряемое разрешение потенциала: 30 мкВ;

- Диапазоны тока: 10 нA - 1 А , 9 диапазонов;

- Заданное разрешение тока: 0,03% диапазона тока;

- Измеряемое разрешение тока: 0,0003% диапазона тока;

- Мин.регистрируемый ток при диапазоне ток 10 нА: 30 фА;

- Полоса частот потенциостата: > 1 МГц;

- Входной импеданс электрометра: > 1 TОм < 8 пФ;

- Ток смещения на входе 25ºC: < 1 пА;

- Разрешение: 0.025%;

- Количество электродов в ячейке: 2, 3, 4.

Указанным характеристикам удовлетворяет только потенциостат-гальваностат AUTOLAB PGSTAT 302N.

  - Наименование закупки и объем закупаемых товаров

«Закупка потенциостат - гальваностат AUTOLAB PGSTAT 302N для комплектации исследовательской установки» в соответствии с техническими характеристиками (Приложение № 1 к ТЗ).

  - Срок поставки товара

Не более 14 недель с правом досрочной поставки, считая с момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика.

  - Возможность поставки аналогичных товаров

Отсутствует.

- Общие требования к товару

  - Место применения, использования товара

Москва, ул. Автозаводская, д. 14

  - Требования к товару

- Поставляемое оборудование должно быть новым (оборудованием, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), произведенным в 2018-2019 гг., должно быть в оригинальной заводской упаковке, которая бы обеспечивала его сохранность, товарный вид, предохраняла бы от всякого рода повреждений при транспортировке, маркировка оборудования должна содержать наименование изделия и наименование фирмы-изготовителя, должно являться серийной моделью, что подтверждается информацией на официальном интернет сайте производителя.

- Оборудование должно быть легально ввезено на территорию Российской Федерации.

- Перед приемкой товара Поставщик обязан предоставить письмо от производителя оборудования, с указанием серийных номеров, подтверждающее, что оборудование легально ввезено на территорию Российской Федерации и имеет официальную гарантию и техническую поддержку на территории Российской Федерации.

- Одновременно с поставкой оборудования поставщик предоставляет заказчику гарантию на поставляемое оборудование, срок и условия которой должны соответствовать условиям гарантийной поддержки, предлагаемой производителем оборудования.

- В случае необходимости гарантийного либо постгарантийного обслуживания, должно быть обеспечено обслуживание в авторизированном сервисном центре.

  - Требование к качеству и комплектности оборудования

    - Оборудование передается Заказчику в полной комплектации и с руководством по эксплуатации Оборудования - на любом USB-носителе в 1 (одни) экземплярах.

    - Поставляемое Оборудование должно соответствовать по качеству, количеству, ассортименту и комплектности стандартам,  техническим условиям  иной документации, устанавливающей на территории Российской Федерации требования к качеству и комплектности Оборудования, а также условиям Договора, включая приложения.

    - Если поставляемое Оборудование подлежит обязательной сертификации на территории Российской Федерации, то качество Оборудования должно быть подтверждено сертификатами качества, выдаваемыми изготовителем Оборудования, которые передаются Заказчику одновременно с поставкой Оборудования.

    - Вся документация поставляемых оборудований должна быть передана Заказчику в оригинале на русском языке

  - Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар

Гарантийное обслуживание оборудования в соответствии со спецификацией (Приложение № 1 к ТЗ) должно осуществляться авторизованным сервисным центром на месте эксплуатации в течение гарантийного срока. Гарантийный срок исчисляется с момента передачи его Заказчику и устанавливается не менее 24 месяцев, время реакции следующий рабочий день, ремонт на месте эксплуатации.

- ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

  - Требования к объемам поставки

Поставщик должен обеспечить поставку закупаемого товара, указанного в спецификации (Приложение № 1 к ТЗ).

  - Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров

Погрузка товара, его доставка до склада заказчика и разгрузка на складе заказчика должна осуществляться силами поставщика. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Поставка закупаемых товаров должна быть осуществлена до склада покупателя, находящегося по адресу: Москва, ул. Автозаводская, д. 14.

  - Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров

Товар должен быть соответствующим образом упакован. Упаковка должна обеспечить сохранность товара при хранении и транспортировке. Упаковка не подлежит возврату Поставщику.

  - Требования к приемке товаров

Поставщик должен обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя при проведении приемки поставляемого товара на складе заказчика.

  - Требования к передаваемой заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров

Поставщик обязан передать заказчику с товаром необходимую техническую документацию, достаточную для монтажа и безопасной эксплуатации поставляемого товара. Документация должна быть представлена на русском языке на бумажном или электронном носителях.

  - Требования к порядку расчетов

Порядок расчетов определяется в соответствии с разделом 2 проекта Договора проекта.

  - Дополнительные требования к поставке товаров

Не требуется.

- ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ (ПОСТАВЩИКАМ)

  - Требования к опыту поставки аналогичных товаров

Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта поставки товаров, указанных в Спецификации, в количестве не менее 3 исполненных договоров за последние 3 года предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке, при этом цена каждого из исполненных ранее договоров должна составлять не менее 50 % начальной (максимальной) цены договора, установленной в закупочной документации (подтверждается справкой о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров). Примечание: договоры, заключенные с заказчиками на срок более года, засчитываются при оценке Участника в те годы, в течение которых они действовали.

  - Требования к обороту средств, предоставлению банковской гарантии

Не требуется.

  - Дополнительные требования

Участник закупки в своем предложении должен указать наименование производителя предлагаемой к поставке продукции. В случае если Участник закупки не является производителем предлагаемой продукции, то в состав своего предложения он должен включить письмо от производителя, подтверждающие его (Участника) полномочия представлять производителя и/или поставлять его продукцию в данной поставке.

- Состав поставляемых оборудований

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. из, Eu. | Кол-во | Срок поставки, недели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Потенциостат-гальваностат AUT.302N |  | 1 |  |

- РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Заказчик: ОАО «ВТИ» | Поставщик: |
| --- | --- |
| Юридический адрес: 115280, Российская Федерация, г. Москва, ул. Автозаводская, дом 14. | Юридический адрес: |
| Почтовый адрес: 115280, Российская Федерация, г. Москва, ул. Автозаводская, дом 14. | Почтовый адрес: |
| ИНН 7725054856 / КПП 772501001 р/c 40702810000200001067 в ПАО "МИНБАНК" БИК 044525600 к/сч 30101810300000000600 | ИНН КПП ОКПО ОГРН р/с к/с БИК |
| e-mail: vti@vti.ru | email: |
| Тел.: +7(495) 234-76-34; факс: +7(495) 234-74-27 | Тел.: |

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Заместитель генеральный директора по оперативному управлению ОАО «ВТИ» __________________ В.В. Мартынов М.П. | Генеральный директор _________________________________ __________________ФИО М.П. |

Приложение № 1 к	ТЗ

- Заказчик намерен приобрести следующую продукцию:

Таблица №1

| № п. | Наименование МТР, работ и услуг | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Спецификация №1 |  |  |  |
| 1.1 | Потенциостат/гальваностат AUT.302N (PGSTAT302N) | шт. | 1 |

- Требования к техническим характеристикам

| Выходное напряжение: | ± 30 В |
| --- | --- |
| Диапазон задания и измерения потенциала:; | ±10 В |
| Макс.погрешность задания потенциала: | ±0,2% , ±2 мВ |
| Заданное разрешение потенциала: | 150 мкВ |
| Измеряемое разрешение потенциала: | 30 мкВ |
| Диапазоны тока: | 10 нA - 1 А , 9 диапазонов |
| Заданное разрешение тока: | 0,03% диапазона тока |
| Измеряемое разрешение тока: | 0,0003% диапазона тока |
| Мин.регистрируемый ток при диапазоне ток: | 10 нА: 30 фА |
| Полоса частот потенциостата: | > 1 МГц |
| Входной импеданс электрометра: | > 1 TОм < 8 пФ; |
| Ток смещения на входе 25ºC: 1 пА; | < 1 пА; |
| Разрешение: | 0.025%; |
| Количество электродов в ячейке: | 2, 3, 4 |

| Заказчик | Поставщик |
| --- | --- |
| Заместитель генеральный директора по оперативному управлению ОАО «ВТИ» __________________ В.В. Мартынов М.П. | Генеральный директор _________________________________ __________________ФИО М.П. |