Техническое задание

на поставку оборудования

Предмет поставки: Расходомер ультразвуковой.

Количество: 1 комплект.

Расходомер ультразвуковой должен быть внесен в Государственный реестр средств измерений Российской Федерации.

- Функциональные, технические, качественные характеристики

1.1 Требования к функциональным характеристикам:

Расходомер ультразвуковой (далее – расходомер) предназначен для измерения объемного расхода, протекающего по напорным трубопроводам.

Принцип действия расходомеров основан на измерении времени прохождения ультразвуковых импульсов по направлению движения жидкости и против него. Разность этих времен пропорциональна средней скорости движения жидкости (газа) по трубопроводу. Зная эпюру распределения скоростей в месте установки ультразвуковых датчиков и площадь внутреннего сечения трубопровода, определяется расход и объем жидкости. При повышенном содержании газовых или твердых включений в измеряемой среде (более 10 % по объему) расходомер автоматически должен переходить в допплеровский режим измерений.

В состав расходомеров входят пара ультразвуковых преобразователей, блок электроники, толщиномер. Ультразвуковые преобразователи, установленные с помощью специального приспособления снаружи трубопровода, излучают (принимают) ультразвуковые импульсы под углом к продольной оси трубопровода с определенной частотой. Блок электроники формирует команды для ультразвуковых преобразователей, обрабатывает полученную информацию, отображает следующее значения на табло:

1)Измеряемые величины:

объемный расход;

скорость потока;

2)Счетчик количества:

объем;

масса;

3)Расчетные функции:

среднее значение;

разность;

сумма.

4)Диагностические функции:

скорость звука;

амплитуда сигнала;

отношение сигнал/шум;

отношение сигнала коррелированный/шум;

стандартное отклонение амплитуд и времени прохождения.

## 1.2  Метрологические и технические характеристики

Метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 1 – 4.

Таблица 1 – Метрологические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерений скорости потока жидкости, м/с: | 0,01 – 25 |
| Номинальный диаметр трубопровода, мм | 6 – 12 000 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении расхода и объема жидкости, % | не более ±(1,0+0,1/V) (для V0,5 м/с) не более ±1 (для V0,5 м/с) V – значение средней скорости измеряемой среды, м/с |

Таблица 2 – Технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Тип | Портативный накладной |
| Принцип измерения | метод корреляций на основе разности времени прохождения ультразвука, автоматическое и ручное переключение в доплеровский режим при измерении с высоким содержанием газовых или твердых включений |
| Напряжение питания переменного тока частотой (50±1) Гц, В | 100 – 240 |
| Напряжение питания постоянного тока, В | от не более 7,2 до не менее 15 |
| Потребляемая мощность, Вт, не более | 6 |
| Количество измерительных каналов, шт. | 2 |
| Количество выходов, шт - токовый 4…20 мА - бинарный | 2 2 |
| Масса, кг, не более | не более 2 |
| Диапазон температуры окружающего воздуха, С | от не более -10 до не менее +60 |
| Степень защиты корпуса | Не менее IP65 |
| Относительная влажность окружающего воздуха, % | не менее 95 |
| Объем энергонезависимой памяти, количество измерений, не менее | не менее 100000 |
| Язык меню | Русский |
| Средний срок службы, лет | не менее 15 |
| Средняя наработка на отказ, ч | не менее 60 000 |
| Автоматическая температурная компенсация | да |
| Требования к прямым участкам в месте установки, до/после, Ду (условный внутренний диаметр трубопровода) | 5/3 |

Таблица 3 – Технические характеристики ультразвуковых преобразователей

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Датчики измерения жидкости |  |
| Частота, МГц | 0,5 |
| Диаметр трубы, мм | 100 – 6500 |
| Исполнение по взрывозащите | нет |
| Степень защиты | IP67 |
| Характеристика кабеля | Бронированный кабель в корпусе из нержавеющей стали |
| Материал корпуса | PEEK с крышкой из нержавеющей стали |
| Длина соединительного кабеля, м | не менее 5 |
| Тип соединения с вторичным преобразователем | Быстросъемное, с защитой от нежелательного размыкания |
| Крепление | стальные рельсы, магниты, текстильные стропы |
| Автоматическая температурная компенсация | Да, в соответствии с рекомендациями стандарта ANSI/ASME MFC-5.1-2011 |
| Соединение кабеля с датчиком | кабель, впрессованный в корпус датчика |

Таблица 4 – Технические характеристики датчика толщины стенки

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Толщиномер, подключаемый к вторичному преобразователю |  |
| Диапазон измерения, мм | от не более 1 до не менее 250 |
| Диапазон температуры измеряемой среды, С: | от не более -20 до не менее + 200 |
| Разрешение, мм | 0,01 |

1.3. Требования к качественным характеристикам:

1.3.1. Товар должен быть новым, не использованным ранее, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, внесенным в государственный реестр средств измерений Российской Федерации, иметь действующее свидетельство об утверждении типа средств измерений. Поставляемое оборудование должно быть новым (оборудованием, которое не было в употреблении, в ремонте, в том числе, которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), произведенным в 2021 г., должно быть в оригинальной заводской упаковке, которая бы обеспечивала его сохранность, товарный вид, предохраняла бы от всякого рода повреждений при транспортировке, маркировка оборудования должна содержать наименование изделия и наименование фирмы-изготовителя, должно являться серийной моделью, что подтверждается информацией на официальном интернет сайте производителя.

1.3.2. Оборудование должно быть легально ввезено на территорию Российской Федерации, в случае если произведено за пределами РФ.

1.4. Требования к комплектации:

- Датчики измерения жидкости 0,5 МГц – 1 компл.;

- Накладной датчик толщины стенки трубопровода – 1 шт.;

- Блок электроники – 1 шт.;

- Кейс или сумка для переноски;

- Комплект монтажный – 1 шт., включающий в себя: рулетку, смазку для накладных датчиков, программное обеспечение для работы с архивами, кабель для передачи информации на персональный компьютер, стропы текстильные, стальные рельсы, магнитное крепление для стальных рельс.

1.5. Требования к комплекту документов при поставке:

- Действующие свидетельство о поверке (с 2021 года идет отметка в базе ФГИС);

- Паспорт на русском языке – 1 шт.;

- Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 шт.;

- Копии свидетельства об утверждении типа средств измерений;

- Копия сертификата соответствия ТР ТС;

- Методика поверки;

- Руководство пользователя на русском языке.

- Оборудование передается Заказчику в полной комплектации и с руководством по эксплуатации Оборудования - на любом USB-носителе в 2 (двух) экземплярах.

1.6. Требования к году выпуска: не ранее 2021 г., расходомер должен быть изготовлен в период действия свидетельства об утверждения типа средств измерений.

1.7. Наименование закупки

«Закупка переносного расходомера ультразвукового».

1.8. Срок поставки товара

Не более 12 недель с правом досрочной поставки, считая с момента поступления предоплаты на расчетный счет Поставщика.

1.9. Возможность поставки аналогичных товаров

Отсутствует.

1.10. Место применения, использования товара

115280, Москва, ул. Автозаводская, д. 14.

1.11. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар

Гарантийное обслуживание оборудования должно осуществляться авторизованным сервисным центром на месте эксплуатации в течение гарантийного срока. Гарантийный срок исчисляется с момента передачи его Заказчику и устанавливается не менее 24 месяцев, время реакции – в течение трех рабочих дней, ремонт на месте эксплуатации.

- ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

  - Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров

Погрузка товара, его доставка до склада заказчика и разгрузка на складе заказчика должна осуществляться силами поставщика. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Поставка закупаемых товаров должна быть осуществлена до склада покупателя, находящегося по адресу: Москва, ул. Автозаводская, д. 14.

  - Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров

Товар должен быть соответствующим образом упакован. Упаковка должна обеспечить сохранность товара при хранении и транспортировке. Упаковка не подлежит возврату Поставщику.

  - Требования к приемке товаров

Поставщик должен обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя при проведении приемки поставляемого товара на складе заказчика.

  - Требования к передаваемой заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров

Поставщик обязан передать заказчику с товаром необходимую техническую документацию, достаточную для монтажа и безопасной эксплуатации поставляемого товара. Документация должна быть представлена на русском языке на бумажном или электронном носителях.

  - Требования к порядку расчетов

Порядок расчетов определяется в соответствии с разделом 2 Договора.

| Поставщик: | Покупатель: |
| --- | --- |
| ООО | Юридический адрес: Фактический адрес: Почтовый адрес: |
| Генеральный директор _____________/ | Руководитель ОП _____________________/ |