| СОГЛАСОВАНО: |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
| Руководитель ИЦ «Теплотехник» |  | Заместитель генерального директора по оперативному управлению |
| _________________ Н.В. Аржиновская |  | __________________ В.В. Мартынов |

Техническое задание на поставку товара

Основание для проведения: ГКПЗ ОАО «ВТИ» на 2023 год (лот № 18)

Наименование закупки: поставка кулонометрического титратора влаги по методу Карла Фишера

Начальная (предельная) стоимость товара: 1 709 437 (один миллион семьсот девять тысяч четыреста тридцать семь) рублей 33 копейки без НДС

Техническое задание

Поставка кулонометрического титратора влаги по методу Карла Фишера

- Общие требования:

  - Требования к функциональным характеристикам:

Титратор должен обеспечивать:

-	автоматическое вычисление концентрации влаги в образце;

-	статистическую обработку данных (вычисление среднего значения, стандартного отклонения, относительного стандартного отклонения);

-	контроль длительности импульсов постоянного тока;

-	детектирование конечной точки титрования поляризацией на двойном платиновом электроде при подаче переменного тока;

-	определение конечной точки титрования по стабильности дрейфа или предельному времени измерения;

-	автоматический ввод значения фона;

-	вывод результатов измерения содержания воды и параметров титрования на символьно-графический ЖК-дисплей.

  - Метрологические и технические характеристики:

| Потребляемая мощность | около 20 Вт |
| --- | --- |
| Диапазон измерения содержания воды | 10мкг - 300мг (от 1 ppm до 5% в зависимости от объема) |
| Дискретность | 0,1 мкг |
| Максимальная скорость электролиза | до 2,6 мг H2O / мин |
| Титрационная ячейка однокомпонентного типа (без диафрагмы) | Использование однокомпонентного реактива КФ (анолита) |
| Ёмкость титрационной ячейки | 100 мл анолита (макс. 150мл) |
| Воспроизводимость | в пределах 0,3% CV (n=10) (стандарт 1 мг H2O/г) |
| Пределы допускаемой относительной погрешности | ± 3,0 |
| Предел допускаемого СКО случайной составляющей погрешности | 1,5% |
| Габаритные размеры: - Титратор - Блок мешалки | 141х292х244, мм 107х206х340, мм |
| Вес: - Титратор - Блок мешалки | 3кг 2кг |

  - Требования к качественным характеристикам:

| Время средней наработки на отказ | не менее 20 000 ч |
| --- | --- |
| Срок службы | не менее 10 лет |

  - Требования к комплектации:

| Основной титрационный блок | 1 |
| --- | --- |
| Магнитная мешалка | 1 |
| Блок титрационной ячейки в сборе (1-компонентная внутренняя бюретка), в составе: - титрационная ячейка (прозрачная) - 1 шт. - компонентная внутренняя бюретка - 1 шт. - заглушка 19/25 (тефлон) - 2 шт. - входной порт для шприца (с септой) - 1 шт. - ротор мешалки (35 мм) - 1 шт. - осушительная трубка φ18x120 с силикагелем - 1 шт. - детектирующий электрод - 1 шт. | 1 |
| Сетевой фильтр | 1 |
| Адаптер переменного тока | 1 |
| Сетевой кабель | 1 |
| Кабель мешалки | 1 |
| Промывалка | 1 |
| Септа (10 шт. в комплекте) | 1 |
| Инструмент для регулировки анода | 1 |
| Воронка | 1 |
| Пипетка 10 мл | 1 |
| Смазка Карла Фишера, 5 г. | 1 |
| Прокладка ввода пробы | 10 |
| Силикагель, 500 г. | 1 |
| Промывочная бутыль 500 мл | 1 |
| Анодный раствор, 500 мл | 1 |
| Стандартный образец воды 1 мг/мл, 10 ампул по 4мл | 1 |
| Комплект ГСО для калибровки и поверки | 1 |

  - Требования к комплекту технической документации:

-	сертификат об утверждении типа СИ;

-	описание типа СИ;

-	методика поверки;

-	руководство по эксплуатации на русском языке;

-	свидетельство о первичной поверке на бумажном носителе.

Прибор в обязательном порядке должен быть внесен в реестр СИ РФ.

В соответствии с ФЗ «Об обеспечении единства измерений» (Статья 13, часть 1) титратор должен быть обязательно поверен до ввода в эксплуатацию.

Результаты поверки средств измерений должны быть представлены в разделе сведений о результатах поверки средств измерений Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений ФГИС АРШИН.

  - Прибор должен быть изготовлен не ранее I квартала 2023 года.

  - Срок поставки – не более 36 недель.

  - Предусмотрена возможность поставки аналогичных приборов.

  - Титратор используется для определения влаги по Карлу Фишеру кулонометрическим методом в соответствии с ГОСТ 24614, ГОСТ Р 54281, ASTM D 6304, ГОСТ 33733 в лабораторных условиях.

  - Гарантийные обязательства должны соответствовать гарантийному сроку Поставщика и составлять не менее 12 месяцев со дня отправки прибора потребителю. В случае, если гарантийный срок Поставщика составляет менее 12 месяцев, Поставщик принимает на себя обязательства по дополнительному гарантийному обслуживанию за свой счет, до момента наступления указанного срока.

- Требования к выполнению поставки товара:

2.1.	Требования к отгрузке и доставке товара

Поставщик направляет Покупателю уведомление об отгрузке прибора.

Доставка товара должна быть осуществлена по адресу: г. Москва, 
ул. Автозаводская, 14.

2.2	Требования к таре и упаковке товара:

Прибор поставляется в упаковке, соответствующей характеру поставляемого Товара. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность Товара от всякого рода повреждений и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок и длительного хранения.

2.3.	Требования к приёмке товара:

Приемка товара осуществляется на территории Покупателя по адресу: г. Москва, ул. Автозаводская, д.14 и оформляется товарной накладной (ТОРГ-12) или УПД, подписываемой уполномоченными представителями сторон.

Поставщик выполняет пуско-наладочные работы, проводит инструктаж персонала Покупателя, после чего составляется акт о вводе оборудования в эксплуатацию, подписываемый представителями обеих сторон.

2.4.	Поставщик направляет Покупателю оригиналы документов, подтверждающих факт отгрузки товара (включая подписанные Поставщиком товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12 и счета–фактуры) одновременно с товаром.

Документы, подтверждающие факт отгрузки товара, должны быть оформлены на имя Покупателя.

2.5.	Требования к порядку расчётов: авансовый платёж должен составлять не более 50% от общей стоимости поставляемого товара, оставшиеся 50% перечисляются после уведомления о готовности прибора к отгрузке.

- Требования к Участникам:

Участник закупки должен иметь опыт поставки аналогичных товаров не менее 3 лет на дату подачи заявки на участие в данной закупке.

Желательным является, если участник закупки предоставит в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие их исключительные права на поставку товара.

- График поставки товаров

Начало оказания услуг: «30» июня 2023 г.

Окончание оказания услуг: «31» декабря 2023 г.

- Проект Договора

  - Прикладывается проект договора, в котором должны быть определены условия, не являющиеся критериями оценки и не подлежащие определению в процессе закупки.

  - Проект договора не должен содержать противоречий по отношению к тексту технического задания. В случае наличия таких противоречий положениям технического задания отдаётся приоритет.

| Разработал: Инженер 1-й категории ИЦ «Теплотехник» | А.П. Чуприна |
| --- | --- |