СОГЛАСОВАНО:

Директор по аналитическим исследованиям __________________А.В. Пчелинцев

Техническое задание на проведение закупки товара (оборудования)

Основание для проведения: ГКПЗ АО «ВТИ» на 2025г.

Наименование закупки: поставка портативного рентгенофлуоресцентного анализатора (ПРФА).

Техническое задание

«Поставка портативного рентгенофлуоресцентного анализатора»

- Общие требования:

  - Место поставки оборудования

115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, д. 23, стр. 3

  - Срок поставки оборудования

Срок поставки Товара не позднее 31.12.2025 г. Срок оказания поставки может быть изменен по соглашению Сторон. Поставка может быть осуществлена досрочно.

  - Гарантийный срок

    - На Оборудование устанавливается гарантийный срок не менее 12 месяцев со дня его поставки Заказчику.

    - Если в течение срока гарантии Оборудование окажется дефектным, не будет соответствовать условиям Договора и/или отвечать техническим характеристикам, либо утратит их по вине Поставщика, Поставщик обязан в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента получения такого Оборудования бесплатно заменить данное Оборудование новым качественным. Возврат некачественного Оборудования осуществляется силами и за счет Поставщика.

  - Порядок оплаты

    - Цена на Оборудование устанавливается в валюте Российской Федерации (рубли). Цена Оборудования должна включать налоги и обязательные платежи, являться фиксированной и не подлежать изменению в течение срока действия Договора. В стоимость Оборудования также должны входить расходы на упаковку, маркировку, доставку до склада Заказчика, погрузочные работы на транспортное средство, пуско-наладочные работы на территории Заказчика, поверка оборудования, проведение консультации и обучения персонала Заказчика правилам и методам работы с Оборудованием.

    - Заказчик производит первый авансовый платеж в размере 50% стоимости Оборудования в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Договора. Окончательный платеж в размере 50 % производится Заказчиком в течение 5 (Пяти) банковских дней после поступления Оборудования на склад Заказчика, проведения пуско-наладочных работ и обучения персонала Заказчика правилам и методам работы с Оборудованием. Началом исполнения обязательств Поставщика по настоящему договору признается дата поступления на расчетный счет Поставщика авансового платежа.

  - Ответственность Поставщика:

    - Поставщик обязуется осуществлять гарантийное обслуживание Оборудования в течение всего гарантийного срока.

    - Поставщик должен гарантировать, что поставляемый Товар новый, изготовлен не ранее 2025 года, произведен надлежащим образом, до передачи Товара Заказчику соблюдались все требования по его хранению, качество Товара соответствует установленным требованиям соответствующих ГОСТ и технических регламентов, техническим условиям Изготовителя, условиям договора и т.д.

    - Поставщик гарантирует, что поставляемое Оборудование принадлежит ему на праве собственности, в споре и под арестом не состоит, не обременено залогом и свободно от прав третьих лиц.

    - Поставщик не вправе передавать третьим лицам права и обязанности по настоящему Договору без письменного согласия Заказчика.

  - Иные требования (особые условия).

    - Приемка Оборудования по качеству и комплектности производится в течение 10 (десяти) дней с момента передачи Оборудования Заказчику (за исключением скрытых недостатков, обнаружение которых производится в течение гарантийного срока) по месту нахождения Заказчика. При этом подписание товарной накладной о приемке свидетельствует только о принятии указанного количества тарных мест и (или) веса брутто и не означает приемку товара по количеству, качеству, ассортименту и комплектности.

- Требования к Оборудованию:

  - Комплектность поставки:

| № п/п | Описание | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Портативный рентгенофлуоресцентный анализатор (ПРФА) - тип детектора кремневый дрейфовый SDD, разрешение не более 125 эВ; - диапазон рабочих температур от -20 до +50 °C; - вес оборудование с аккумулятором не более 2,0 кг; - рентгеновская трубка: Rh (родиевый анод), (максимальное напряжение 50 кВ, ток 200 мкА); - дисплей сенсорный, встроенный, жестко зафиксированный (без использования съемных, поворотных, прицепных экранов, позволяющий работать без использования стилуса или джойстика); - диагональ дисплея не менее 100 мм; - входное окно должно быть изготовлено из материалов для обеспечения отсутствия влияния на результаты анализа; - диаметр входного окна не более 15 мм; - возможность анализа узких сварных швов; - наличие инфракрасного датчика для мгновенного отключения напряжения на трубке в случае отсутствия образца перед измерительным окном; - световой индикатор на приборе сигнализирующий о работе рентгеновской трубки; - предустановленное ПО на русском языке; - встроенная память; - время выхода в режим готовности от включения – не более 45 секунд; - встроенные библиотеки марок по ГОСТ, AISI, DIN для сталей, алюминиевых, медных, никелиевых, титановых сплавов; - возможность добавления пользователем новых марок без обращения в сервисный центр; - USB разъем для передачи данных без подключения анализатора к ПК; - возможность работы по сети; - время непрерывной работы в автономном режиме не менее 16 часов; - калибровка по ТЗ Заказчика; - наличие дополнительной калибровки для анализа Al-сплавов; - наличие сертификата соответствия пыле-влагозащищенного корпуса (IP 69); - анализ металлов и сплавов на любой основе, объектов любой формы и размеров; - диапазон определяемых химических элементов от Na до U; - количество химических элементов (поиск и идентификация), одновременно, не менее 52 согласно описанию типа; - диапазон определяемых концентраций химических элементов, массовая доля, от 0,001 до 100 %; - автоматическое определение марки стали или сплава; - руководство по эксплуатации на русском языке; - паспорт на оборудование; - свидетельство о внесении в Госреестр СИ; - так же ПРФА включает: - блок аккумуляторных батарей; - встроенная камера для визуализации места анализа; - комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей ЗИП: - аккумуляторная батарея для ПРФА (дополнительная); - комплект защитных окон; - блок питания ПРФА; - блок питания сетевой; - зарядное устройство для аккумуляторной батареи ПРФА; - USB кабель; - раскладной стенд для анализа маленьких образцов; - пластиковый кейс для транспортировки и хранения. | 1 шт. |
| 2 | Свидетельство о поверке средства измерения | 1 шт. |
| 3 | Гарантийный талон | включено |
| 4 | Монтаж и ввод Оборудования в эксплуатацию (пусконаладка) на территории Заказчика | включено |
| 5 | Проведение очных консультаций и инструктажа работников Заказчика правилам и методам работы на Оборудовании на территории Заказчика | включено |

2.2 Требования к Оборудованию:

- Оборудование должно содержать универсальную программу по методу фундаментальных параметров для анализа металлов и сплавов. Стандартный набор элементов: Mg, Al, Si, S, P, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Y, Zr, Nb, Mo, Pd, Ag, Cd, In, Sn, Sb, Hf, W, Pt, Ir, Au, Pb, Bi, Re, Ta и др. в концентрациях от 0 до 100%.

- У оператора должна быть возможность создания отчетов в защищенном от корректировки формате PDF по шаблону пользователя.

- Пределы допускаемых погрешностей должны быть не хуже ±5 % при концентрации элемента от 1,0 до 30 %, а при концентрации менее 1% - не хуже ±25 %.

- СКО выходного сигнала в железе должен быть не более 1 %.

- Поставляемое Оборудование упаковывается в стандартную тару изго- товителя/поставщика, которая должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке, в том числе сохранность внешнего вида и целостность Оборудования. Тара возврату Поставщику не подлежит, если иное дополнительно не согласовано сторонами.

- Оборудование передается Заказчику вместе с надлежащим образом оформленными товаросопроводительными документами и технической документацией, которые следует передать в соответствии с законом, иными правовыми актами, государственными стандартами и техническими условиями, условиями договора, в том числе, но не ограничиваясь: товарной накладной (по форме ТОРГ-12), счётом, счетом-фактурой, универсальным передаточным документом (УПД), гарантийным талоном, инструкцией по эксплуатации. Вся документация должна быть передана Заказчику в оригинале на русском языке. Датой поставки Оборудования является дата подписания сопроводительных документов, подтверждающих передачу Товара Поставщиком Заказчику.

- Если поставляемый Товар подлежит обязательной сертификации на территории Российской Федерации, то качество Оборудования должно быть подтверждено сертификатами качества, выдаваемыми изготовителем/поставщиком Оборудования, которые передаются Заказчику одновременно с поставкой Оборудования. Анализатор должен быть занесен в ФИФ по ОЕИ на момент подачи заявки и иметь в реестре аттестованные методики измерения массовой доли марганца, хрома, никеля, молибдена, ванадия, меди, вольфрама, ниобия в низкоуглеродистых, углеродистых, легированных, высоколегированных сталях и сплавах на основе никеля.

- Требования к Поставщику

  - Поставщик имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный настоящим техническим заданием (имеет надлежащий ОКВЭД).

  - В отношении Поставщика не возбуждено никаких процедур банкротства, ликвидации, Поставщик не отвечает признакам банкротства в соответствии с применимым законодательством, а также не существует никаких исков или оснований для возбуждения таких процедур.

  - Поставщик уплачивает все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством, а также им ведется, своевременно и надлежащим образом подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная отчетность.

  - Опыт поставки Оборудования, указанного в настоящем техническом задании или аналогичного, не менее 3 (трех) лет.

Заместитель заведующего отделением материалов                                              Е.А. Шорина

Разработал(а)

Младший научный сотрудник АО «ВТИ»                                                              Е.В. Алексеева